中电变压器
试验站改造
试验站改造要求

中电变压器股份有限公司
2026年1月
试验站改造技术要求

一、基本要求：

用途：满足40000kVA/38.5kV容量及以下试验要求
试验能力：

6kV 电压等级油浸式变压器最大试验容量≤3150kVA，阻抗 4.0%～8.0%； 
10kV 电压等级油浸式变压器最大试验容量≤10000kVA，阻抗 4.0%～10.0%； 
20～38.5kV 电压等级油浸式变压器最大试验容量≤40000kVA，阻抗 4.0%～12.0%；
试验系统可以满足的试验项目 

绝缘电阻测试；
全自动变比测试；
直流电阻测试；
空载试验：空载损耗、功率因素测量、空载电流百分比测试及空载谐波测量； 
负载试验：负载损耗（自动换算75℃、120℃、145℃负载损耗值）、短路阻抗百分比测试；      
感应耐压试验；
工频耐压试验；
温升试验
使用条件求：

1.环境温度：-20℃～45℃下正常工作

2.相对湿度：25℃时湿度≤95%

3.接地要求：试验区域内应设有 1 个独立、可靠的接地网用于工频耐压试验设备及被试品接地（接地电阻≤0.5Ω），设备间内应设有 1 个可靠的接地极用于电气设备接地（接地电阻 ≤1.0Ω），接地由试验设备厂制作；
4.使用环境：户内；

5.设计制造遵循标准：
成套设备的设计、制造、安装、运行均符合相关标准要求，并满足下表所明确的技术规范和标准的要求，此外还遵守其他国家规范（现行版本）的相关条款要求。 

GB 1094.1—2013 

《电力变压器 第 1 部分：总则》 

GB 1094.2—2013 

《电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升》 

GB 1094.3—2017 《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 
GB 1094.16-2013 

《电力变压器 第 16 部分：风力发电用变压器》 

GB/T 6451—2015 

《油浸式电力变压器技术参数及要求》 

JB/T 501—2021 

《电力变压器试验导则》 

GB 311.1—2012 

《高电压输变电设备的绝缘配合》 

GB 1208—2006 

《电流互感器》 

GB 1207—2006 

《电磁式电压互感器》 

JJG 313—2010 

《测量用电流互感器检定规程》

JJG 314—2010 

《测量用电压互感器检定规程》 

GB/T 16927.1—2011 《高电压试验技术第一部分 一般试验要求》 

GB/T 16927.2—2013 《高电压试验技术第二部分 测量系统》 

GB/T 19749—2005 

《耦合电容器及电容分压器》 

DL/T 848.2-2018 

《高电压测试设备通用技术条件 第 2 部分：工频高压试验装置》 

DL/T 848.3-2019 

《高电压测试设备通用技术条件 第 3 部分：无局放试验变压器》 

GB/T 12747.1-2017 

《标称电压 1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 

GB/T 11024.1-2019 

《标称电压 1000V 以上交流电力系统用并联电容器》

保护措施

变频电源过载、短路故障、熔丝故障及温度过高故障等保护； 

接触式调压器输入过流、输出过压、过流保护； 

补偿电容器组过电流保护； 

精密电压、电流互感器过量程保护； 

工频试验变压器过流、过压保护； 

变频电源及接触式调压器零起升压保护； 

被试品过电压及过电流保护； 

警灯、警铃及急停按钮设置； 

用户自定义保护措施；
三、随机工具、附件和备品备件（厂家填写）
四、技术文件

1.合同签订10日内提供设备基础图纸；

2.提供装箱单，合格证，电气原理图、接线图, 平面布置图，使用说明书、操作流程、设备正常保养与使用注意事项规范，以上各三份,电子文档一份。

3.同时提供外购件的合格证，电气原理图、接线图,使用说明书、操作流程、设备正常保养与使用注意事项规范等文件的原件。

五、交货验收和检测

1.设备的验收包含如下内容： 
双方会同按技术协议书内容进行设备配置、数量及技术指标的验收； 
成套设备的最终验收是在供方完成全部设备的整体调试后，需方选择技术协议中所规定规格范围内的变压器，由双方会同按照进行技术协议中所规定的的试验项目进行全部试验，试验过程及结果在满足技术协议要求的同时还需满足技术协议所列出相关的标准中相关条款的要求； 

双方在验收完毕且供方设备对照技术协议无不符合项后签署验收报告，作为设备正式验收完毕的依据； 

2 培训 
供方在成套设备安装调试并验收完毕后，提供详细、完善的使用说明书、新提供设备的校准证书以及全套电气图纸等完整的竣工资料，同时对用户指定的技术人员及操作人员进行技术、操作及维护培训， 直至操作人员可正确、独立地使用成套设备，并能对成套设备进行简单的维护保养，培训内 容包括：系统概述、系统的基本工作原理及结构、设备的操作与使用、设备的检查与维护、 故障分析与处理；

六、质量保证

1、设备自终验收合格之日起质保期60个月。在质保期内，由于设备自身质量原因或需方按供方提供的操作流程操作造成故障，供方免费提供配件和维修，需方不承担任何费用。
2、设备出现故障需到现场服务的，48小时内到现场，能通过电话沟通解决的尽量采取此方法解决.
3、供方对设备实行终身服务，质保期以后继续优惠提供备品，配件及技术支持。
七、安装和调试

1、设备的就位由卖方负责，买方配合；
2、设备的安装、调试由卖方派工程技术人员在用户现场进行，买方配合；

八、需招标方提供的条件

投标厂家提出。

